В наше время электронная техника данного производителя довольно часто встречается на территории РФ. В виду широкого применения, многие потребители сталкиваются с необходимостью калибровки (юстировки) весоизмерительного оборудования Гарант. Мы постараемся помочь Вам в этом, дорогие друзья, и как можно более детально изложить основные нюансы данного процесса, на примере основных наиболее распространенных моделей весов.

В основном, большинство моделей, как и другие свои китайские собратья, выходят в режим калибровки с помощью ввода с клавиатуры, расположенной на весовом терминале (индикаторе), четырехзначного кода «3658» и последующем нажатии кнопки «ТАРА». Хотя присутствуют и модификации, калибровку (юстировку) которых, придется начинать со вскрытия весового терминала и установки перемычки на основной весовой плате.

Для калибровки Вам понадобится:

- Сам весоизмерительный прибор;

- Уровень (при отсутствии оного на корпусе или платформе весов);

- Точный груз массой, приближенной к наибольшему пределу взвешивания модели, но не менее 10% от него (ВАЖНО! Желательно использовать гири ГОСТ III класса точности, но при отсутствии таковых, можно обойтись и любым грузом, масса которого вам известна до грамма – от этого будет, в последующем, зависеть точность прибора).

Гарант ВПС-40К(769) и Гарант ВПС-40К(769) со стойкой

- Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;

- Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сбоку, с правой стороны;

- После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);

- На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 10 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах – 10000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах 40000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «3», нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага), цифру 5, нажимаем клавишу «ТАРА».

- Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 10.000 (ваше значение).

Гарант ВПН-100К1, Гарант ВПН-100У

- Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;

- Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);

- После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);

- На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 20 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 2000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая один нуль  — 10000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «5», нажимаем клавишу «ТАРА».

- Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 20.00 (ваше значение).

Гарант ВПН-150А, Гарант ВПН-150У, Гарант ВПН-150С, Гарант ВПН-150УБ

- Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;

- Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);

- После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);

- На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 20 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 2000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая один нуль  — 15000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «5», нажимаем клавишу «ТАРА».

- Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 20.00 (ваше значение).

Гарант ВПН-300К2, Гарант ВПН-300К3, Гарант ВПН-300У, Гарант ВПН-300С, Гарант ВПН-300УБ

- Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;

- Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);

- После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);

- На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 40 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 4000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая один нуль  — 30000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «10», нажимаем клавишу «ТАРА».

- Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 40.00 (ваше значение).

Гарант ВПН-500У, Гарант ВПН-500СУ, Гарант ВПН-500УБ

- Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;

- Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);

- После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);

- На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 80 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 8000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая один нуль  — 50000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «10», нажимаем клавишу «ТАРА».

- Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 80.00 (ваше значение).

Гарант ВПН-800К4, Гарант ВПН-800С

- Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;

- Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);

- После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);

- На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 100 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 10000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая один нуль  — 80000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «20», нажимаем клавишу «ТАРА».

- Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 100.0 (ваше значение).

Гарант ВПН-1000К4, Гарант ВПН-1000У

- Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;

- Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);

- После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);

- На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 100 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 1000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая два нуля  — 10000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;

- На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «20», нажимаем клавишу «ТАРА».

- Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 100.0 (ваше значение).

Разбор весового терминала, для установки перемычки на плате.

ВПС-35ДУ, Гарант ВПН-300, Гарант ВПН-300М, Гарант ВПН-150М

Калибровка у данных моделей отличается лишь тем, что код «3658» изначально не срабатывает. Для его активации, необходимо сначала вскрыть корпус либо весовой терминал открутив четыре болта по углам, а затем замкнуть на плате перемычку (у ее подножия мелким шрифтом обычно написано «CAL»). После этого, весы включаются и калибровка (юстировка) проводится в обычном алгоритме, что уже многократно описан выше.

Выставление на экране индикации «ЦЕНА» весов Гарант десятичных, сотых, тысячных значений. «Копейки» на электронных весах.

Данная операция осуществляется путем ввода с клавиатуры комбинации «158», далее «ТАРА».

- «05», «ТАРА» — целые значения (рубли);

- «15», «ТАРА» — сотые значения (копейки);

- «25», «ТАРА» — тысячные значения.