Калибровка настольные простого взвешивания  Базар-2у прошивка Мидл

Функции кнопок

| Кнопка | Функция при коротком нажатии | Функция при длинном нажатии |
| --- | --- | --- |
| Тара | Тара | Сложение (+) |
| Ноль | Ноль | Режим |

Калибровка:

- Установить калибровочную перемычку и включить весы.  После тестирования на индикатор веса будет выведено сообщение  "06-1.5".  Если калибровка отсутствует, то  весы войдут в режим калибровки автоматически.

- С помощью кнопки [Tара] выберите НПВ весов из ряда

- 06-1.5 - 0.6/1.5 кг с дискретой 0.2/0.5 гр.

- 1.5 - 3 - 1.5/3.0 кг с дискретой 1 гр.

- 3 - 6 - 3.0/6.0 кг с дискретой 1/2 гр.

- 6-15 - 6.0/15.0  кг с дискретой 2/5 гр.

- 15-30 - 15.0/30.0  кг с дискретой 5/10 гр.

Нажмите кнопку [Режим] для подтверждения выбранного НПВ.

3. На весовой дисплей будет выведено сообщение "FLT 1" . С помощью кнопки [Tара] выберите уровень фильтрации данных с АЦП весов из ряда

- FLT 1 -  слабая фильтрация

- FLT 2 -  средняя фильтрация

- FLT 3 -  сильная фильтрация

Нажмите кнопку [Режим] для подтверждения выбранного  уровня фильтрации.

4. На весовой дисплей будет выведено сообщение "UNLOAD"  и затем число датчика при разгруженной платформе.   Дождитесь загорания сегмента "Тара" и затем нажмите кнопку [Режим] для подтверждения.

5. На весовой дисплей будет выведено сообщение "LOAD"  и затем число датчика при разгруженной платформе.  Поместите на платформу груз , дождитесь загорания сегмента     " Тара " и затем нажмите кнопку [Режим] для подтверждения. Допускается калибровка не полным весом, но не менее 1/2 от НПВ. Введите  значение калибровочного веса с помощью кнопок [ТАРА] и [>0<]  и затем нажмите кнопку [Режим] для подтверждения.

7. На весовой дисплей будет выведено сообщение "END",  говорящее об окончании калибровки, затем сообщение "VESOV" (весовой режим) и значение веса, установленного на платформу. Снимите вес с платформы, выключите весы и снимите калибровочную перемычку.

| НПВ | 6 кг | 15 кг | Датчик 20 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| FLT | FLT1- FLT2 | FLT2-FLT3 |  |

| НПВ | 6 кг | 15 кг | 30 кг | Датчик 40 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FLT | FLT1 | FLT1- FLT2 | FLT3 |  |