«Красная армия» напольные простого взвешивания

G6 прошивка Мидла

Калибровка:

- Установить калибровочную перемычку и включить весы.  После тестирования на индикатор веса будет выведено сообщение  "60".  Если калибровка отсутствует, то  весы войдут в режим калибровки автоматически.

- С помощью кнопки [Tара] выберите НПВ весов из ряда

- 60 - 30/60 кг с дискретой 10/20 гр.

- th  60 - 60 кг с дискретой 10 гр. технологические весы

- 150 - 60/150 кг с дискретой 20/50 гр.

- th 150 - 60/150 кг с дискретой 10/20 гр. технологические весы

- 300 - 150/300 кг с дискретой 50/100 гр.

- th 300 - 150/300 кг с дискретой 20/50 гр. технологические весы

- 600-300/600  кг с дискретой 100/200 гр.

- th  600-300/600  кг с дискретой 50/100 гр. технологические весы

Нажмите кнопку [Ввод] для подтверждения выбранного НПВ.

3. На весовой дисплей будет выведено сообщение "FLT 1" . С помощью кнопки [Tара] выберите уровень фильтрации данных с АЦП весов из ряда

- FLT 1 -  слабая фильтрация

- FLT 2 -  средняя фильтрация

- FLT 3 -  сильная фильтрация

Нажмите кнопку [Ввод] для подтверждения выбранного  уровня фильтрации.

- На весовой дисплей будет выведено сообщение "UNLOAD"  и затем число датчика при разгруженной платформе.

- Дождитесь загорания сегмента "Стаб" и затем нажмите кнопку [Ввод] для подтверждения.

- На весовой дисплей будет выведено сообщение "LOAD"  и затем число датчика при разгруженной платформе.  Поместите на платформу груз и введите его значение с помощью кнопок [ТАРА/+] и [>0</*]. Дождитесь загорания сегмента "Стаб" и затем нажмите кнопку [Ввод] для подтверждения. Допускается калибровка не полным весом, но не менее 1/2 от НПВ.

// вводить вес с клавиатуры. Вес в кг//

- На весовой дисплей будет выведено сообщение "END",  говорящее об окончании калибровки, затем сообщение "VESOV" (весовой режим) и значение веса, установленного на платформу.

- Снимите вес с платформы, выключите весы и снимите калибровочную перемычку.