- Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL».

- Нажмите кнопку [Т]. На дисплее отобразится «000000». Введите калибровочный  вес (в граммах, например для 100 грамм: 100.000,для 1000 грамм: 1000.00). Для движения по разрядам нажимайте кнопку [ПЧТ]. Для изменения значения в разряде нажмите кнопку [ЕД]. Нажмите кнопку [Т]. После окончания звуковой индикации на дисплее отобразится некоторое число. Нажмите кнопку [0]. На дисплее должен появиться «0».
Установите калибровочный вес на платформу. После стабилизации веса нажмите кнопку [Т]. Весы перейдут в режим взвешивания. Калибровка окончена.

- Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL». Нажмите кнопки  [ЕД] [0] [ЕД] [0] [ЕД]. Навигация по меню: [ФУН]-далее,[ЕД]– увеличить значение.

- Нажмите [ФУН]. На дисплее отобразится «SP=». Это скорость стабилизации веса. По умолчанию 1. Для изменения нажмите [ЕД].
0-очень быстро
1- быстро
2-средне

3-медленно

- Нажмите [ФУН]. На дисплее отобразится «AO=». Это чувствительность около нуля. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [ЕД].
0- максимальная чувствительность
1-1d
2-2d
3-3d

- Нажмите [ФУН]. На дисплее отобразится «BL=». Это подсветка дисплея. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [ЕД].
0- без подсветки
1-подсветка всегда
2-подсветка только при нагруженной платформе.

- Нажмите [ФУН]. На дисплее отобразится «d=». Это величина дискреты в граммах. Для изменения нажмите [ЕД]. Возможны 3 варианта: 1,2,5

- Нажмите [ФУН]. На дисплее отобразится «Ut=».По умолчанию равен Т. Изменение данного параметра приведет к непоправимым последствиям.

- Нажмите [ФУН]. Режим изменения величины НПВ(наибольший предел взвешивания).   ВНИМАНИЕ!  Некорректное изменение параметра приведет к неправильным показаниям весов. На дисплее отобразится текущее значение НПВ в граммах. Для движения по разрядам нажимайте [ПЧТ]. Для изменения значения в разряде нажмите [ЕД]. При необходимости  изменить положение десятичной точки, нажимая клавишу «ШТ»

- Для сохранения изменений необходимо вернуться к надписи «CAL» при помощи клавиши [ФУН].