Изменение параметров и юстировка для весов M-ER 223

Режим изменения параметров.

Для входа в режим включить весы, дождаться окончания режима диагностики и загрузки.

Набрать на клавиатуре последовательно:

4 5 6 Т 7 8 9 Т

На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  SAL.

Нажать клавишу  «3».

Весы перешли в режим редактирования параметров.  Для изменения значений параметров нажимать клавишу «СУМ».  Для перехода к редактированию следующего  параметра нажимать клавишу «Т».

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  SP=<цифра> (по умолчанию 1).  Скорость стабилизации  при взвешивании. Может принимать три значения:  0 – быстро,  1 средне, 2 – медленно. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  АО=<цифра> (по умолчанию 1).  Диапазон слежения за отклонением веса  около  «нуля». Может принимать значение:  0 – 0d; 1 - 1d; 2 - 2d; 3 - 3d. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  bL=<цифра> (по умолчанию 3). Настройка подсветки  LCD дисплея покупателя. Может принимать значения: 0 – нет подсветки; 1 – подсветка все время; 2 – подсветка когда на платформе груз;  3 – управление от клавиши «подсветка» на клавиатуре. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  Ld=<цифра> (по умолчанию 2)  Подсветка LED дисплея. Может принимать значения: 0 – тусклая;  1 – средняя; 2 – яркая.  При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  dJ=<цифра> (по умолчанию 0). Может принимать значения:  0 – в значений цены вводятся сначала рубли лишь после нажатия  на клавишу «.» вводятся копейки   ;  1 –  цена вводится справа на лево начиная от первого значения. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  SA=<число> (по умолчанию 15). Время до перехода в режим энергосбережения. Возможен выбор 0, 15 или 25 секунд. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится Un=<цифра> (по умолчанию 2). Вид числа цены и стоимости. Возможен выбор: 0 – без десятичной точки; 2 – два знака после десятичной точки.  При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- Режим изменения величины Max.   ВНИМАНИЕ!  Некорректное изменение параметра приведет к неправильным показаниям весов. На  индикаторе «ВЕС»  мигающее число величины текущего значения Max в граммах. На индикаторе «ЦЕНА» - -CAP-. На индикаторе «СТОИМОСТЬ» повторное изображение числа величины Max. Для редактирования ввести с клавиатуры новое значение Max в граммах. При необходимости изменить положение десятичной точки, нажимая клавишу «.». При переходе к следующему режиму будет запомнено новое значение. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- Режим изменения величины d- действительной цены деления. ВНИМАНИЕ!  Некорректное изменение параметра приведет к неправильным показаниям весов. На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится d= <число>. Может принимать значения: 1, 2, 5, 10,200(для двухдиапазонных), 201(для трехдиапазонных)  При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится J=1. В данной модели не используется. Перейти к следующему параметру.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  88=<цифра> (по умолчанию 1). В данной модели не используется. Перейти к следующему параметру.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  tr=<цифра> (по умолчанию 0). Может принимать значения:  0 – тарирование производится в любой момент   ;  1 –  тарирование производится только в момент стабилизации веса на платформе.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  RES=<цифра> (по умолчанию 4). Диапазон установки нуля. Может принимать значения:  2 – 2% от Max   ;  4 – 4% от Max ;  6 – 6% от Max;  8 – 8% от Max ;     10 – 10% от Max

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  SAL. Пройден весь список параметров. Для возврата в редактирование нажать клавишу «3». Для перехода в режим калибровки три раза нажать клавишу «9».

Для выхода в режим взвешивания и сохранения параметров нажать и удерживать  клавишу «PLU запись» до момента появления на дисплее сообщения «good».

Режим юстировки.

Вход в режим возможен двумя способами:

1. Из режима изменения параметров. Когда на индикаторе «СТОИМОСТЬ» отображается SEL, три раза нажать клавишу «9».

2. Из режима взвешивания набрать на клавиатуре последовательность: 73815260 Т.

Ввести с клавиатуры юстировочный вес, которым будут юстироваться весы (в граммах). Установить юстировочный груз на платформу. После стабилизации показаний нажать и удерживать клавишу «PLU запись» до момента появления на дисплее сообщения «good»

Весы и перейдут в режим взвешивания. Юстировка окончена.

Настройка гравитации.

Набрать на клавиатуре последовательно:

96565 -T- для входа в настройку гравитации;

установить «Гравитационное ускорение» региона, в котором используются весы - 5 значений (98155 для Москва) нажать и удерживать «PLU запись» пока на дисплее не появится надпись “good”.