Калибровка для весов M-ER 320

Для входа в сервисный режим (SEL), включите весы, дождитесь стабилизации весов, далее набираете 456 «Т» 789 «Т», на индикации появится «SEL».

1. После набираете 999, на дисплее отобразится «0000». Введите калибровочный  вес (в граммах, без учета точки). Для увеличения точности рекомендуется калибровочный вес брать равным. Выставите калибровочный вес на платформу и нажмите кнопку «Т». Калибровка окончена.

2. Из режима взвешивания набрать на клавиатуре последовательность: 9 2 1 3 6 8 6 6 Т.

Ввести с клавиатуры калибровочный вес, которым будут калиброваться весы (в граммах). Установить калибровочный груз на платформу.  Нажать клавишу «Т».  Весы проведут калибровку и перейдут в режим взвешивания.