Изменение параметров и калибровка для весов M-ER 333ACLP(Сенсорная клавиатура).

Режим изменения параметров.

Для входа в режим включить весы, дождаться окончания режима диагностики и загрузки.

Набрать на клавиатуре последовательно:

4 5 6 Т 7 8 9 Т

На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  SAL.

Нажать клавишу  «3».

Весы перешли в режим редактирования параметров.  Для перехода к редактированию следующего  параметра нажимать клавишу «Т». Для изменения значений параметров нажимать клавишу «СУМ».

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  66=1. Этот параметр в данной модели не регулируется, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  SP=<цифра> (по умолчанию 1).  Скорость стабилизации  при взвешивании. Может принимать три значения:  0 – быстро,  1 средне, 2 – медленно. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  АО=<цифра> (по умолчанию 1).  Диапазон слежения за отклонением веса  около  «нуля». Может принимать значение:  0 – 0d; 1 - 1d; 2 - 2d; 3 - 3d. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  bL=<цифра> (по умолчанию 3). Настройка подсветки  LCD дисплея покупателя. Может принимать значения: 0 – нет подсветки; 1 – подсветка все время; 2 – подсветка когда на платформе груз;  3 – управление от клавиши «подсветка» на клавиатуре. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  Ld=<цифра> (по умолчанию 2)  Подсветка LED дисплея. Может принимать значения: 0 – тусклая;  1 – средняя; 2 – яркая.  При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  dJ=<цифра> (по умолчанию 0). Клавиша «.» Может принимать значения:  0 – в значений цены вводятся сначала рубли лишь после нажатия  на клавишу «.» вводятся копейки   ;  1 –  цена вводится справа на лево начиная от первого значения. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  SA=<число> (по умолчанию 15). Время до перехода в режим энергосбережения. Возможен выбор  о, 15 или 25 секунд. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится Un=<цифра> (по умолчанию 2). Вид числа цены и стоимости. Возможен выбор: 0 – без десятичной точки; 1 – один знак после десятичной точки; 2 – два знака после десятичной точки.  При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  88=<цифра> (по умолчанию 0). Действия при  нахождении груза на платформе. Возможен выбор: 0 – не переходить в режим энергосбережения, не сбрасывать набранную цену;  1 – обнулять цену, переходить в режим энергосбережения. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  99=<цифра> (по умолчанию 0). Не используется в этой модели, перейти к следующему.

- Режим изменения величины MAX.   ВНИМАНИЕ!  Некорректное изменение параметра приведет к неправильным показаниям весов. На  индикаторе «ВЕС»  мигающее число величины текущего значения MAX в граммах. На индикаторе «ЦЕНА» - -CAP-. На индикаторе «СТОИМОСТЬ» повторное изображение числа величины MAX. Для редактирования ввести с клавиатуры новое значение MAX в граммах. При необходимости  изменить положение десятичной точки, нажимая клавишу «.». При переходе к следующему режиму будет запомнено новое значение. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- Режим изменения величины d- действительной цены деления. ВНИМАНИЕ!  Некорректное изменение параметра приведет к неправильным показаниям весов. На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится d= <число>. Может принимать значения: 1, 2, 5, 10. При необходимости отредактировать, перейти к следующему.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится Pr=<цифра> (по умолчанию 0). Выбор протокола передачи данных.  Возможен выбор: 0 – Atol Marta (CAS-m CAS-AD) ; 1 –POS2 Данный пункт может отсутствовать в первых модификациях весов.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится J=0. В данной модели не используется. Перейти к следующему параметру.

- На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  SAL. Пройден весь список параметров. Для возврата в редактирование нажать клавишу «3». Для перехода в режим калибровки три раза нажать клавишу «9».  Для выхода в режим взвешивания выключить  и снова включить весы.

Режим калибровки.

Вход в режим возможен двумя способами.

1. Из режима изменения параметров. Когда на индикаторе «СТОИМОСТЬ» отображается SEL, три раза нажать клавишу «9».

2. Из режима взвешивания набрать на клавиатуре последовательность: 9 2 1 3 6 8 6 6 Т.

Ввести с клавиатуры калибровочный вес, которым будут калиброваться весы (в граммах). Установить калибровочный груз на платформу.  Нажать клавишу «Т».  Весы проведут калибровку и перейдут в режим взвешивания.