Калибровка 333af/bf с новым ПО

- Нажимает клавишу ZERO и ON/OFF одновременно

- На дисплее отображается меню установки калибровочного веса клавиша TARE меняет положение курсора, клавиша HOLD увеличивает значение (рекомендуется выставлять значение не менее 30% от  НПВ)

- Нажимает клавишу ZERO на дисплее появляются надпись CAL и показания тензодатчика.

- Нажимаем клавишу ZERO на экране отображается калибровочный вес который необходимо установить на платформу .

- Устанавливаем калибровочный вес и ждем стабилизации платформы

- Нажимаем клавишу ZERO на экране появится «--------»

- Весы перейдут в режим взвешивания