ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ВР 4900 серии 01 и 02 

Инструкция по калибровке 

1.Включите весы и убедитесь, что на дисплее «Масса» показание [0]. 
2.Введите пароль 3658 и нажмите кнопку «T». На дисплее «Масса»:[-CAL-]. 
3.Нажмите кнопку «1».На дисплее «Цена»: [1]. Теперь нажмите кнопку «T» еще раз и подождите пока на дисплее «Стоимость» загорится [---------].На дисплее «Цена»: [2] 
4.Положите на платформу калибровочный груз массой равной 1/3 НПВ ÷ НПВ. Нажмите кнопку «T». На дисплее «Цена»: [3], на дисплее «Стоимость» [0]. 
5.Введите значение массы калибровочного груза в граммах и нажмите кнопку «Т». На дисплее «Цена»: [4]. 
6.Введите значение НПВ весов в граммах и нажмите кнопку «Т». На дисплее «Цена»: [5]. 
7.Введите количество разрядов после запятой в значении массы взвешиваемого груза. Для весов ВР 4900 серии 01 и 02 с НПВ равном 15 и 30 кг: [3]. Нажмите кнопку «Т». На дисплее «Цена»: [6]. 
8.Введите значение цены деления весов и нажмите кнопку «Т». На дисплее «Масса»: значение массы калибровочного груза. Это значит, что весы откалиброваны. 
9.Снимите калибровочный груз с платформы и выключите весы. 
10.Включите весы и проверьте метрологические параметры весов.