Держи братец инструкцию, сам намучался только что:

Калибровка весов CAS DB 150кг версия U217 (черное АЦП). Для другого НПВ смотрите таблицу мидлов.
1. Установить переключатель CAL в положение калибровка.
2. Включаем весы
3. На дисплее <onE>

4. Через некоторое время на дисплее <CAL1>
5. Клавишей >T< выбираем <CAL3>

6. Нажимаем клавишу >O<
7. На дисплее <ZERO>
8. Пустая платформа
9. Нажимаем клавишу >O<
10. На дисплее <16160>

11. Через некоторое время на дисплее <midUP>
12. Устанавливаем на платформу 50 кг 
13. Нажимаем клавишу >O<
14. На дисплее <43477>

15. Через некоторое время на дисплее <FULL>
16. Устанавливаем на платформу 150 кг 
17. Нажимаем клавишу >O<
18. На дисплее <98110>

19. Через некоторое время на дисплее <middn>
20. Устанавливаем на платформу 50 кг 
21. Нажимаем клавишу >O<
22. На дисплее <43470>

23. На дисплее <CAL3>

ОПЦИИ

Cal 10.

Unit - 0

Capa – 00150

Mid – 00050

U-Dp – 2

Id – 0.05

Dual – 1

Tare – 0

Выйдет в cal 10