Включить весы, при прохождении теста замкнуть

Контакт. На экране «SET», и в окне «Масса» Значение настроек( 30,15или 6 кг) ввести нужное, нажать +

30 кг – 200100

15кг – 200050

6 кг – 200000 +

На экране «SET», нажать «+», появится «zero», нажать «+», появится «on1». Поставить вес равный одной трети, нажать «+», на экране появится «on2», поставить вес равный 2/3, нажать «+», на экране появится «on3», нагрузить полный вес, нажать «+».

На экране появится «ОК», снять с платформы вес и нажать «+», весы перейдут в режим взвешивания.