Dors CT2015. Калибровка
[image: image1.jpg]


[image: image4.png]


[image: image5.jpg]



Открутите 6 винтов

Перейдите в режим отладки.
1. Закройте верхнюю крышку. Нажмите и удерживайте правую кнопку.
2. Включите питание, удерживайте правую кнопку приблизительно 3 секунды.
3. Положите серую калибровочную карточку. Детектор слистнет ее и выдаст ошибку -E6. Нажмите правую кнопку указанное в таблице число раз, чтобы отобразились значения по определенным каналам.

[image: image2]
4. Выставите с помощью соответствующего каналу резистора значение, попадающее в диапазон, указанный для этого канала в таблице. После того как измените сопротивление резистора, вращая потенциометр, изменения не будут отображены на дисплее. Для того, чтобы увидеть изменения в данных по каналу еще раз проведите действия из пункта 3.
	Количество нажатий правой кнопки
	Резистор Номер (диапазон)
	Строка дисплея

	3x
	Upper Right number →Adjust 1 (139-142)
	A 

	3x
	Upper Left number →Adjust 2 (139-142)
	B

	4x
	lower Left number → Adjust 3 (139-142)
	A

	4x
	lower Right number → Adjust 4 (139-142)
	B


5. Положите красную калибровочную карточку. Детектор слистнет ее и выдаст ошибку –E4. Нажмите правую кнопку указанное в таблице число раз, чтобы отобразились значения по определенному каналу.

6. Выставите с помощью соответствующего каналу резистора значение, попадающее в диапазон, указанный для этого канала в таблице. После того как измените сопротивление резистора, вращая потенциометр, изменения не будут отображены на дисплее. Для того, чтобы увидеть изменения в данных по каналу еще раз проведите действия из пункта 5.
	Количество нажатий правой кнопки
	Резистор Номер (диапазон)
	Строка дисплея

	5X
	Adjust 5 (30-32)
	A


Калибровочные карточки:
[image: image3.png]






B





A





5





4





3





2





1





Красная











Серая
































