В наше время электронная техника данного производителя довольно часто встречается на территории РФ. В виду широкого применения, многие потребители сталкиваются с необходимостью калибровки (юстировки) весоизмерительного оборудования Гарант. Мы постараемся помочь Вам в этом, дорогие друзья, и как можно более детально изложить основные нюансы данного процесса, на примере основных наиболее распространенных моделей весов.
В основном, большинство моделей, как и другие свои китайские собратья, выходят в режим калибровки с помощью ввода с клавиатуры, расположенной на весовом терминале (индикаторе), четырехзначного кода «3658» и последующем нажатии кнопки «ТАРА». Хотя присутствуют и модификации, калибровку (юстировку) которых, придется начинать со вскрытия весового терминала и установки перемычки на основной весовой плате.
Для калибровки Вам понадобится:
1. Сам весоизмерительный прибор;
2. Уровень (при отсутствии оного на корпусе или платформе весов);
3. Точный груз массой, приближенной к наибольшему пределу взвешивания модели, но не менее 10% от него (ВАЖНО! Желательно использовать гири ГОСТ III класса точности, но при отсутствии таковых, можно обойтись и любым грузом, масса которого вам известна до грамма – от этого будет, в последующем, зависеть точность прибора).
 
Гарант ВПС-40К(769) и Гарант ВПС-40К(769) со стойкой
1. Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;
2. Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сбоку, с правой стороны;
3. После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);
4. На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;
5. На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 10 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;
6. На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах – 10000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;
7. На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах 40000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;
8. На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «3», нажимаем клавишу «ТАРА»;
9. На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага), цифру 5, нажимаем клавишу «ТАРА».
10. Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 10.000 (ваше значение).
 
Гарант ВПН-100К1, Гарант ВПН-100У
1. Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;
2. Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);
3. После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);
4. На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;
5. На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 20 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;
6. На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 2000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;
7. На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая один нуль  — 10000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;
8. На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;
9. На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «5», нажимаем клавишу «ТАРА».
10. Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 20.00 (ваше значение).
 
Гарант ВПН-150А, Гарант ВПН-150У, Гарант ВПН-150С, Гарант ВПН-150УБ
1. Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;
2. Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);
3. После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);
4. На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;
5. На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 20 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;
6. На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 2000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;
7. На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая один нуль  — 15000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;
8. На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;
9. На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «5», нажимаем клавишу «ТАРА».
10. Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 20.00 (ваше значение).
 
 
Гарант ВПН-300К2, Гарант ВПН-300К3, Гарант ВПН-300У, Гарант ВПН-300С, Гарант ВПН-300УБ
1. Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;
2. Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);
3. После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);
4. На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;
5. На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 40 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;
6. На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 4000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;
7. На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая один нуль  — 30000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;
8. На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;
9. На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «10», нажимаем клавишу «ТАРА».
10. Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 40.00 (ваше значение).
 
Гарант ВПН-500У, Гарант ВПН-500СУ, Гарант ВПН-500УБ
1. Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;
2. Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);
3. После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);
4. На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;
5. На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 80 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;
6. На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 8000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;
7. На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая один нуль  — 50000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;
8. На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;
9. На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «10», нажимаем клавишу «ТАРА».
10. Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 80.00 (ваше значение).
 
Гарант ВПН-800К4, Гарант ВПН-800С
1. Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;
2. Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);
3. После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);
4. На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;
5. На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 100 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;
6. На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 10000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;
7. На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая один нуль  — 80000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;
8. На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;
9. На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «20», нажимаем клавишу «ТАРА».
10. Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 100.0 (ваше значение).
 
Гарант ВПН-1000К4, Гарант ВПН-1000У
1. Весы устанавливаются на ровную поверхность по уровню, путем регулирования ножек;
2. Производится включение с помощью кнопки ВКЛ, расположенной сзади весового терминала (индикатора);
3. После загрузки и автоматической установки нулевого значения на экране индикации «ВЕС», нажимаем цифровую комбинацию «3658», затем «ТАРА» – весы вошли в режим калибровки (юстировки);
4. На экране индикации высвечивается «1», нажимаем на клавиатуре «1», затем «ТАРА»;
5. На экране индикации высвечивается «2», аккуратно кладем приготовленный заранее груз массой 100 (ваше значение) кг на платформу, нажимаем клавишу «ТАРА»;
6. На экране индикации высвечивается «3», вводим с клавиатуры значение груза в граммах, исключая один нуль – 1000 (ваше значение), нажимаем клавишу «ТАРА»;
7. На экране индикации высвечивается «4», вводим наибольший предел взвешивания модели в граммах, исключая два нуля  — 10000,  нажимаем клавишу «ТАРА»;
8. На экране индикации высвечивается «5», вводим значение, определяющее месторасположение точки на экране индикации «ВЕС» (отсчитывается справа) цифру «2», нажимаем клавишу «ТАРА»;
9. На экране индикации высвечивается «6», вводим коэффициент дискретизации (в простонародье точности или шага) , исключая один нуль — цифру «20», нажимаем клавишу «ТАРА».
10. Прибор выходит из режима калибровки (юстировки), на дисплее индикации появляется значение нашего груза 100.0 (ваше значение).
 
Разбор весового терминала, для установки перемычки на плате.
ВПС-35ДУ, Гарант ВПН-300, Гарант ВПН-300М, Гарант ВПН-150М
Калибровка у данных моделей отличается лишь тем, что код «3658» изначально не срабатывает. Для его активации, необходимо сначала вскрыть корпус либо весовой терминал открутив четыре болта по углам, а затем замкнуть на плате перемычку (у ее подножия мелким шрифтом обычно написано «CAL»). После этого, весы включаются и калибровка (юстировка) проводится в обычном алгоритме, что уже многократно описан выше.
 
Выставление на экране индикации «ЦЕНА» весов Гарант десятичных, сотых, тысячных значений. «Копейки» на электронных весах.
Данная операция осуществляется путем ввода с клавиатуры комбинации «158», далее «ТАРА».
1. «05», «ТАРА» — целые значения (рубли);
2. «15», «ТАРА» — сотые значения (копейки);
3. «25», «ТАРА» — тысячные значения.

