 «Красная армия радио канал»
Калибровка:
1. При включенных весах, введите 8503,  нажмите кнопку [Tара].

2. Введите 1 нажмите [Tара].

3. Поставьте калибровочный вес на платформу (не менее 2/3 НПВ), нажмите [Tара]. 

4. Введите значение калибровочного веса (веса установленного на платформу), вводится без последнего нуля. Например, при установленном весе в 60кг (60000г) вводится значение «6000».
5. Нажмите [Tара].

6. Введите значение наибольшего предела взвешивания (в зависимости от модели весов укажите Мах=60000; 150000; 300000), нажмите [Tара].

7. Введите дискрету, для весов с двойным диапазоном введите значение меньшей дискреты. Например, для дискреты 20/50г введите «2», для 50/100 введите «5». (на весах с Мах=150кг переключение интервала взвешивания происходит при переходе порога 75кг)
8. Нажмите [Tара].
9. Весы автоматически перейдут в режим взвешивания, на дисплее отобразится установленный груз. Калибровка окончена.
