                  ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

                   ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

МТ 6-30 М(Г)Д(Ж)А-7/КМ(1,2,2У,3)
                                         “ОЛИМП”

Руководство по установке параметров и калибровке
Режим установок параметров(без установки «джампера»)
П.1. На выключенных весах удерживайте ВВОД и нажмите  ВКЛ/ВЫКЛ, через 5 секунд отпустите  ВВОД, дисплей покажет:
[image: image1.png]Ca
P

- |
0| L3
"l_ 3
=
[

L0
&8

CJ
C
0
27

i





Введите число нужной вам установки:
	Код
	Установка

	310
	Выбор между КГ и КГ/ФУНТ(только для ЖКИ)


Подтверждение выбранного параметра – кнопкой «ВВОД»

· Только в весах с ЖКИ -Включение функции «Отображение и выбор единиц - между кг и фунтами». Ввести код – 310 и нажать кнопку «Ввод». В окне «Масса» в правом нижнем углу появится надпись «kg». Проверить переключение единиц (между кг и фунтами) нажатием  и удержанием кнопки «СДЧ». 
Примечание: Если при включении весов с целью проверки функций (без джампера) не производить над весами никаких действий в течении более 1 минуты, весы автоматически перейдут в режим взвешивания. Для проверки установок необходимо будет вновь выключить весы и включить соответствующим образом.
Основная калибровка:
1. Вход в режим калибровки：
Способ (ШТАТНЫЙ): 

Установите на плате калибровочный джампер, включите весы, дисплей покажет:
[image: image2.png]b

oC
o

ER

-
3
3
3

&8

=
3
3
Ca
[





2.  Калибровка

  Когда дисплей покажет “Load”, поместите на платформу весов калибровочный вес не менее 2/3 Max (например, 20 кг для Max = 30 кг) , дисплей покажет:
[image: image3.png]3




                                  [image: image4.png]it






Калибровка закончена, весы выдадут звуковой сигнал и перейдут в режим взвешивания. Выключить весы, снять «джампер» и собрать весы.
Режим установок
На выключенных весах удерживайте ВВОД и нажмите  ВКЛ/ВЫКЛ, через 5 секунд отпустите  ВВОД, дисплей покажет:
[image: image5.png]Ca
P

- |
0| L3
"l_ 3
=
[

L0
&8

CJ
C
0
27

i





Введите число нужной вам установки:
	Число
	Установка

	357
	Вход в режим калибровки

	303
	Однодиапазонная дискрета / Двухдиапазонная дискрета

	304
	Округление

	310
	Выбор между КГ и КГ/ФУНТ

	312
	Установка НПВ

	313
	*Установка дискреты

	321
	Установить 6кг/1г

	322
	Установить 15кг/2г

	323
	Установить 30кг/5г

	316
	**Установка десятичной точки в цене и стоимости 


Подтверждение выбранного параметра – кнопкой «ВВОД»

* Установка дискреты:
Число 001 соответствует 1г;
Число 002 соответствует 2г;
Число 003 соответствует 5г;
Число 004 соответствует 10г.
** Установка точки в цене
Число 000 соответствует «0» без десятичных знаков
Число 001 соответствует «0.0» с одним десятичным знаком
Число 002 соответствует «0.00» с двумя десятичными знаками



Введите значение калибровочного веса (20000) и нажмите ВВОД








