ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

МТ 6-30 М(Г)Д(Ж)А-7/КМ(1,2,2У,3)

“ОЛИМП”

Руководство по установке параметров и калибровке

Режим установок параметров(без установки «джампера»)

П.1. На выключенных весах удерживайте ВВОД и нажмите  ВКЛ/ВЫКЛ, через 5 секунд отпустите  ВВОД, дисплей покажет:

Введите число нужной вам установки:

| Код | Установка |
| --- | --- |
| 310 | Выбор между КГ и КГ/ФУНТ(только для ЖКИ) |

Подтверждение выбранного параметра – кнопкой «ВВОД»

- Только в весах с ЖКИ -Включение функции «Отображение и выбор единиц - между кг и фунтами». Ввести код – 310 и нажать кнопку «Ввод». В окне «Масса» в правом нижнем углу появится надпись «kg». Проверить переключение единиц (между кг и фунтами) нажатием  и удержанием кнопки «СДЧ».

Примечание: Если при включении весов с целью проверки функций (без джампера) не производить над весами никаких действий в течении более 1 минуты, весы автоматически перейдут в режим взвешивания. Для проверки установок необходимо будет вновь выключить весы и включить соответствующим образом.

Основная калибровка:

- Вход в режим калибровки：

Способ (ШТАТНЫЙ):

Установите на плате калибровочный джампер, включите весы, дисплей покажет:

2.  Калибровка

Когда дисплей покажет “Load”, поместите на платформу весов калибровочный вес не менее 2/3 Max (например, 20 кг для Max = 30 кг) , дисплей покажет:

Введите значение калибровочного веса (20000) и нажмите ВВОД

Калибровка закончена, весы выдадут звуковой сигнал и перейдут в режим взвешивания. Выключить весы, снять «джампер» и собрать весы.

Режим установок

На выключенных весах удерживайте ВВОД и нажмите  ВКЛ/ВЫКЛ, через 5 секунд отпустите  ВВОД, дисплей покажет:

Введите число нужной вам установки:

| Число | Установка |
| --- | --- |
| 357 | Вход в режим калибровки |
| 303 | Однодиапазонная дискрета / Двухдиапазонная дискрета |
| 304 | Округление |
| 310 | Выбор между КГ и КГ/ФУНТ |
| 312 | Установка НПВ |
| 313 | *Установка дискреты |
| 321 | Установить 6кг/1г |
| 322 | Установить 15кг/2г |
| 323 | Установить 30кг/5г |
| 316 | **Установка десятичной точки в цене и стоимости |

Подтверждение выбранного параметра – кнопкой «ВВОД»

* Установка дискреты:

Число 001 соответствует 1г;

Число 002 соответствует 2г;

Число 003 соответствует 5г;

Число 004 соответствует 10г.

** Установка точки в цене

Число 000 соответствует «0» без десятичных знаков

Число 001 соответствует «0.0» с одним десятичным знаком

Число 002 соответствует «0.00» с двумя десятичными знаками