Калибровка весов ME-R 333-150.50 (LED)

Включите весы. После стабилизации показаний на «0», нажмите кнопку «М<».
Введите с цифровых кнопок последовательность 8.026, нажмите кнопку «М<».
Установите на платформу калибровочные гири весом 50 КГ, нажмите кнопку «М<».
Когда на индикаторе «стоимость» отобразится 0, введите с цифровых кнопок последовательность 50,00, нажмите кнопку «М<», введите с цифровых кнопок последовательность 150, нажмите кнопку «М<», нажать 5 и «М<»
Калибровка завершена Весы перейдут в режим взвешивания.

Калибровка весов M-ER 333 LCD.

Включить весы, во время прохождения теста набрать «91.37».

На индикаторе должен появиться «-».

[image: image1.jpg]


Нажать кнопку «1», установить на платформу  калибровочные гири весом 50кг.

Набрать на клавиатуре 50.00, затем нажать кнопку        .

На индикаторе должно появиться 50.00.

Калибровка окончена. Для перехода в режим  взвешивания выключить весы. 

