Режим калибровки весов 322(3)С
1.После стабилизации показаний на «0», набрать на клавиатуре число 2008, нажать кнопку «П<». На индикаторе «масса» отобразится  FUN01. Нажать кнопку «сдч».  На индикаторе «масса» отобразится  FUN09. Нажать кнопку «C». Установить на платформу гирю массой 10кг. Набрать на клавиатуре число 10000. Нажать кнопку «Тара».

Снять гирю. Калибровка завершена.
