Настроечные функции моделей M-ER 322AC,  333ACP.
Новая прошивка

Включите весы.  Во время самотестирования при обратном отсчете.  Наберите на клавиатуре число 2008 , нажмите кнопку 
      На индикаторе «Стоимость» отобразится «FUN»
Набрать 888 для перехода в режим редактирования.
На индикаторе «масса» отобразится «FUN01», на индикаторе «цена» - число  в зависимости от НПВ весов.
В этом режиме доступно 9 функций. Переход от функции к функции по возрастанию номеров кнопкой   «ИТГ», с убыванием номеров – кнопкой  (СДЧ) . Для изменения значения аргумента удалить значение кнопкой       «С»     , затем задать с клавиатуры новое значение и подтвердить кнопкой   «ИТГ». Функции и значения аргументов приведены в таблице. Для сохранения измененных параметров перейти к «FUN09», произвести калибровку согласно инструкции «Калибровка для весов 322C с новым прорцессором STC». После окончания калибровки весы запомнят измененные значения.
	Имя функции
	Назначение функции
	Числовой аргумент

	
	
	НПВ 15кг
	НПВ 30кг
	150кг
	300кг

	FUN01
	Задание  НПВ (г)\ Max weight. Нельзя вводить 15000 и 30000.
	15018
	30045
	15045
	30090

	FUN02
	Величина дискреты (г)\ Division

Значения 1,2,5, (10).
	2
	5
	50
	100

	FUN03
	Количество знаков до запятой индикатора «масса» \ point place in Weight window
	1
	1
	2
	2

	FUN04
	Количество знаков после запятой индикатора «стоимость»
	2
	2
	2
	2

	FUN05
	Константа. Не изменяется.
	500
	500
	10000
	10000

	FUN06
	Скорость реакции на нажатие кнопок.

Значения : 10-14 
	10
	10
	10
	10

	FUN07
	Чувствительность у нуля и любого другого стабилизированного показания.

Значения: 0.5 - 2.5
	0,5
	0.5


	0,5
	0,5

	FUN08
	Контроль состояния датчика.

Если разница окажется более 7000-8000, то датчик поврежден, либо неисправен.
	
	48446

48897
	
	

	FUN09
	Режим калибровки. Описан в разделе «Калибровка» \ Calibration
	
	
	
	


