Калибровка весов 324LP, 325LP.
Включить весы кнопкой [image: image1.bmp] . Во время режима самотестирования последовательно нажать кнопки «1», «2», «3». (если не входят в калибровку, то набирайте 759 вместо 123 ) На индикаторах отобразятся надписи:

индикатор «масса» - CAL—1;

индикатор «цена»   - наибольший предел взвешивания;

индикатор «стоимость» - цена поверочного деления.

Нажать кнопку [image: image2.bmp]. На индикаторе «масса» отобразится надпись CAL –2.

Установить на платформу весов поверочные гири массой 15кг. Ввести с цифровых кнопок число 15000. Нажать кнопку [image: image3.bmp] . Калибровка завершена.
Внимание: вход в режим калибровки возможен лишь в том случае, если на весах установлен режим работы с десятичной точкой. Признаком режима является отображение надписи “dt on” на индикаторе весов при нажатии на кнопку <Т> при одновременном удерживании кнопки «+».
