
Калибровка и настройка весов M-ER 327

LCD клавиатура
	1
	2
	3
	4
	5
	С
	СУМ
	СБР
	СДЧ
	[image: image1.png]%





	6
	7
	8
	9
	0
	00
	ШТ
	M1
	[image: image2.png]



	-T-


LED клавиатура
	1
	2
	3
	4
	5
	С
	СУМ
	СБР
	СДЧ
	[image: image3.png]%





	6
	7
	8
	9
	0
	00
	ШТ
	П1
	П2
	-T-


1. Сервисный режим
Включить питание. Во время теста (когда на индикаторе бегут цифры от 9 до 0)  набрать на клавиатуре 2008 ,«П1». На индикаторе «стоимость» появится надпись
«–СAL–», на индикаторах массы и цены остаются нули.
Вы вошли в сервисный режим.

В сервисном режиме изменение (выбор) значений показателей кнопкой «СУМ», утверждение значений кнопкой «T».
Быстрые коды в этом режиме
888 разрешает просмотр и изменение НПВ и дискреты при входе в раздел «3»  (помнит разрешение до выключения питания)
999 калибровка весов
2.  Переход к разделам в сервисном режиме (нажатие кнопки)
«1» - тест индикаторов (загораются все сегменты).
«2» - тест произвольных кнопок клавиатуры.
«3» - просмотр и изменение настроечных параметров.
«4» - выбор режима калибровки с джампером и без.
«0» - выйти из сервисного режима (вернуться к взвешиванию).
Раздел «3».

 Настроечные параметры весов с LCD индикатором

Скорость стабилизации веса
SP

=
0、1、2、3

По умолчанию 0

0：быстрая

1：самая быстрая

2：самая медленная

3：медленная
Чувствительность нуля
AO
=
0、1、2、3

По умолчанию 0

0 Нет

1 До 1d

2 До 2d

3 До 3d
Скорость подсчета веса един. в счетном режиме (ШТ)
SSP
=
0、1、2、3

По умолчанию 0

0：быстрая

1：самая быстрая

2：самая медленная
3：медленная
Настройка подсветка дисплея.
Ld

=
0、1、2、3

По умолчанию 3

0：Не подствечивать

1：Постоянно горит подсветка 2：Во время взвешивания

3：Включение и выключение по кнопке.
Режим энергосбережения (работет при Ld=3)

SA

=
15、25


По умолчанию 15

15：переход в режим через 15 секунд



25：переход в режим через 25 сек
   

0:  не  переходит(режим выключен) 
Выбор режима экономии энергии(РЭЭ)
SH

=
0、1

По умолчаниию 1
SH=0：
при нулевой массе при переходе в РЭЭ на индикаторе масса остется один «0» , индикаторы цена и стоимость всегда выключаются,

при ненулевой массе при переходе в РЭЭ горит вес, например «0.154», индикаторы цена и стоимость всегда выключаются;

SH=1 :

при нулевой массе при переходе в РЭЭ на индикаторе масса остается один «0» , индикаторы цена и стоимость если введены, то не выключаются, а если не введены, то выключаются,

при ненулевой массе при переходе в РЭЭ горит вес, например «0.154», индикаторы цена и стоимость если введены, то не выключаются, а если не введены, то выключаются;

Режим работы с точкой
Un

=
0、1



По умолчанию 1

0：Цена и стоимость без копеек (0)


1：Цена и стоимость с копейками (0.00)

Взвешивание в граммах и килограммах 

Перед входом в раздел набрать три восьмерки[888]

По умолчанию 32.000 (кг), Кнопкой【00】убрать и установить точку (взвешивать в граммах и килограммах)

При нажатии тары можно перейти к установке дискретности.
d

=
2, 5,10



По умолчанию 5

2：дискретность 2g
5：дискретность 5g
10：дискретность 10g
Настроечные параметры с LED индикатором

Скорость стабилизации веса
SP

=
0、1、2、3

По умолчанию 0

0：быстрая

1：самая быстрая

2：самая медленная

3：медленная
Чувствительность нуля
AO
=
0、1、2、3

По умолчанию 0

0：Нет

1：До 1d

2：До 2d

3：До 3d
Скорость подсчета веса един. в счетном режиме (ШТ)
SSP
=
0、1、2、3

По умолчанию 0

0：быстрая

1：самая быстрая

2：самая медленная
3：медленная
Настройка подсветки дисплея.
Ld

=
0、1、2、3

По умолчанию 3

0：Не подствечивать

1：Постоянно горит подсветка 2：Во время взвешивания

3：Включение и выключение по кнопке.
Режим энергосбережения (работет при bL=3)

 SA

=
15/25


По умолчанию 15

15：переход в режим через 15 секунд



25：переход в режим через 25 сек
   

0:  не  переходит(режим выключен) 
Режим работы с точкой
Un

=
0/1



По умолчанию 1

0 - Цена и стоимость без копеек (0)


1 - Цена и стоимость с копейками (0.00)

[888] Взвешивание в граммах и килограммах 

По умолчанию 32.000 (кг). Кнопкой «00» убрать, или установить точку (взвешивать в граммах и килограммах)

При нажатии тары можно перейти к установке дискретности.
d

=
2 / 5 / 10



По умолчанию 5 (СУМ переключает)
2 - дискретность 2г; 5 - дискретность 5г; 10 - дискретность 10г.
Функции КНОПОК.
Цифровые кнопки
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,00 - для ввода числовых значений.
В режиме калибровки кнопка «00» не активна.
Функциональные кнопки
«С» - Обнуление введеной цены

«СУМ»  суммирует стоимости последовательных взешиваний при каждом нажатии, индицируя порядковый номер очередной добавленной суммы в стоимость на идникаторе «-Add- 1» «-Add- 2» «-Add- 3» «-Add- 4»  и т.д.
«СБР» Удаление накопленной стоимости.
«СДЧ» Нажатие кнопки, ввод принятой от клиента суммы, индикация на индикторе стоимости суммы сдачи, выход из режима.
[image: image4.png]


 Короткое нажатие - установка нуля (работает, когда вес отличается от 0 не более чем ±2%). Удержание 3сек. - выключение питания.
«-T-» Учет веса тары.
[image: image5.png]m



 Подсветка/ «П1», «П2» Кнопки памяти цены. 

«ШТ» Счетный режим (нажать кнопку ШТ, кладем определенное количество, вводим количество, которое положили. Нажимаем «ШТ». Весы, делят измеренную массу на количество, вычисляют вес единицы и выводят количество). Выход в режим взвешивание кнопкой «С».
Значение слов на индикаторе：

LobAt

низкий заряд батареи, необходимо срочно зарядить весы
-CHA-

Выдача сдачи
-Add-


Порядковый номер присуммированного значения
totAL


Общая сумма (после конечного нажатия на СУМ)
SET


Сохранение значения цены в память
|_ _ _ _ _|

Значение слишком малое для отображения на индиакторе
|¯ ¯ ¯ ¯ ¯|

Значение слишком большое для отображения на индиакторе

