Нажмите и держите кнопку CAL 4 секунды. На дисплее появится надпись «CAL».
1 Вариант: Установите на весы вес, равный НПВ. Когда показания установятся, нажмите [Ввод]

2 Вариант: Нажмите [Preset] – на дисплее появится предыдущий калибровочный вес. Измените его с помощью кнопки со стрелкой, нажмите [ввод]. 
Внимание! Для НПВ 15 кг нужно при выборе калибровочного веса дойти до 15, нажать стрелку вверх, а потом уже нажимать ввод.

Установите на весы заданный вес. Когда показания установятся, нажмите [Ввод]
Для выхода из режима калибровки без сохранения изменений нажмите [mode]
