M-ER 326F

Инструкция по калибровке и настройке

1. Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL». 
2. Нажмите последовательно кнопки [ЕД][0] [ЕД][0] [ЕД]. На дисплее на короткое время отобразится «PASSF». Если Вам не нужно менять настройки, а нужна только калибровка – переходите к п. 11.
3. Навигация по меню:[ИТГ] – далее, [ЕД]- след. разряд, [СУМ]– увеличить значение.
4. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится «SP=». Это скорость стабилизации веса. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [СУМ].
0- очень быстро
1-быстро
2-средне
3-медленно
5. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится «AO=». Это чувствительность около нуля. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [СУМ].
0- максимальная чувствительность
1-1d
2-2d
3-3d
6. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится «BL=». Это подсветка дисплея. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [СУМ].
0- без подсветки
1-подсветка всегда
2-подсветка только при нагруженной платформе.
7. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится «d=». Это величина дискреты в граммах. Зависит от модели. Для изменения нажмите [СУМ]. Возможны 3 варианта: 1,2,5.
8. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится «Ut=». Это выбор доступных единиц (кг/г). Для изменения нажмите [СУМ]. 
0- граммы
1-килограммы
Внимание! При изменении параметра обязательно изменение настроек согласно следующего пункта!
9. Нажмите [ИТГ]. На дисплее отобразится текущее значение НПВ (в граммах, без учета точки). Для движения по разрядам нажимайте [ЕД]. Для изменения значения в разряде нажмите [СУМ]. Для перемещения десятичной точки нажмите [СБР].
Внимание! Правильное положение точки для Ut=0 (см. предыдущий пункт) – без точки (например 006000). Правильное положение точки для Ut=1 (см. предыдущий пункт) – точка после 3-го разряда (например 006.000). 
Нажмите [ИТГ].
10. На дисплее отобразится «CAL».
Для сохранения настроек просто перезагрузите весы. Калибровка не обязательна. Для выполнения калибровки см. п. 11.
Внимание! При перезагрузке весов не из пункта «CAL», настройки не сохраняются!
11. Калибровка.
На дисплее отобразится «CAL». Нажмите кнопку [Т]. На дисплее отобразится «000000». Введите калибровочный  вес (в граммах, без учета точки). Для увеличения точности рекомендуется калибровочный вес брать равным НПВ. Для движения по разрядам нажимайте [ЕД]. Для изменения значения в разряде нажмите [СУМ].
Нажмите кнопку [Т]. После окончания звуковой индикации на дисплее отобразится некоторое число. Нажмите кнопку [0]. На дисплее должен появиться «0».
Установите калибровочный вес на платформу. После стабилизации веса нажмите кнопку [Т]. Весы перейдут в режим взвешивания. Калибровка окончена.
