Калибровка весов M-ER 326Р
1. Калибровка без вскрытия корпуса.

Включить питание, предварительно нажав и удерживая, кнопку <6>. На дисплеях продавца и покупателя должны появиться :
В  строке «масса»



Hol d
В строке «цена»



 15-2, или 30-5

В строке «стоимость
 числовой код показаний датчика

 Нажать кнопку «
[image: image5.jpg]


». В строке «стоимость» кратковременно появится надпись «00SAVE».

 Установить калибровочные гири 15(30) кг, нажать кнопку «
[image: image2]».В строке «стоимость» кратковременно появится надпись «00SAVE».

Снять гири. Выключить питание. При следующем включении весы перейдут в режим взвешивания.
2. Калибровка через аппаратное включение режима.

Выключить питание. Открыть корпус весов. Замкнуть джампером контакты 2-3 на плате управления. Включить питание.

На дисплеях продавца и покупателя должны появиться :
В  строке «масса»



Hol d
В строке «цена»



 версия ПО
В строке «стоимость
 числовой код показаний датчика
Нажать кнопку «
[image: image3]». В строке «стоимость» кратковременно появится надпись «00SAVE».

 Установить калибровочные гири 15(30) кг, нажать кнопку «
[image: image4]».В строке «стоимость» кратковременно появится надпись «00SAVE».

Для перехода в режим взвешивания выключите питание, разомкните джампером контакты 1-2, закройте корпус.

При следующем включении весы перейдут в режим взвешивания.

[image: image1]