Калибровка весов M-ER – 333А
Для входа в сервисный режим включите весы с нажатой кнопкой [ZERO]. На дисплее появится надпись CAPu=.
Навигация по меню: 

[HOLD] – переход к следующему пункту меню, подтверждение изменений
[UNIT] – изменение параметра, переход к следующей цифре
[ZERO] – увеличить значение на 1.
[PRINT] – калибровка (при выбранном пункте ADC)
Пункты меню:
CAPu= Единица измерения НПВ (kg/lb)
CAP
  НПВ

CALu= Единица измерения калибровочного веса (kg/lb)
CAL      Калибровочный вес
Div
  Дискретность
ADC
  Должно быть равно 18
Калибровка:
Для входа в сервисный режим включите весы с нажатой кнопкой [ZERO]. На дисплее появится надпись CAPu=.

Нажмите [HOLD] 3 раза. На дисплее появится «CAL» Нажмите [UNIT]. С помощью кнопок [UNIT] и [ZERO] введите калибровочный вес. Нажмите [HOLD]. На дисплее появится «CAL». Нажмите [HOLD] 2 раза. На дисплее появится «ADC». Нажмите [PRINT]. На дисплее появится показания датчика. Когда они установятся, нажмите [UNIT]. На дисплее появится мигающий калибровочный вес. Установите калибровочный вес на платформу. Нажмите [UNIT]. Подождите, пока весы зафиксируют вес. Выключите весы и снимите калибровочный вес с платформы. Калибровка окончена.
Примечание: по умолчанию калибровочный вес равен НПВ.
