Весы AD,ADH

Снять платформу, с лево от центра снять круглую крышечку . Плоской маленькой отверткой переключить от себя красный переключатель . Включить вилку в розетку,

нажать ON\OFF, на дисплее высветиться CAL подождите 30сек.

Переключение подпрограмм осуществляется кнопкой ON\OFF

Нажать ON\OFF, на дисплее высветиться 1-ХХ , это первая опция настройки весов на

нвп и дискрету .

Если нужно поменять опции используйте функции клавиш ;ZERO-переключает опцию(всего3),HOLD-сдвигает цифру в лево ,TARA-набирает цифру.

Пример программирования опций : набрать (1-81) нажимая тару набрать 1-Х8, нажать холд цифра8 сдвинется в лево, нажимая кнопку тара до еденицы получаем 1-81. Для следующей опции нажимаем кнопку зеро и вводим вторую опцию, для сохранения опций надо ввести все три опции для ADH и четыре AD.

Ad2.5:1-80, 2-52, 3-41, 4-01. 

Ad5: 1-80, 2-50, 3-41, 4-03.

Ad10: 1-81, 2-51, 3-41, 4-03.

Ad25:1-80, 2-52, 3-40, 4-03

Ad30: 1-81, 2-24, 3-40, 4-03.

Adh5: 1-8A, 2-56, 3-01. 

Adh10:1-88, 2-56, 3-03.

Adh20:1-89, 2-55, 3-03.

. 

Для AD:Если опции не нужно менять нажимаете ON\OFF на дисплее высветиться 4XXXцифровое значение датчика, в исправных весах колеблется от 1000 до 5000, нажимаете ON\OFF на дисплее высветиться 4XXX цифровое значение аналогового модуля.

Нажимаете дальше ON\OFF, на дисплее высветиться ULOAD ставите на место платформу 

без нагрузки, нажимаете ON\OFF, на дисплее высветиться LOAD ставите на платформу

НВП соответствующим нагрузке датчика(ad10=10kg) . Нажимаете ON\OFF на дисплее высветиться END.

Для ADH:Если опции не нужно менять нажимаете ON\OFF на дисплее высветиться 4XXXцифровое значение датчика, в исправных весах колеблется от 1000 до 5000, нажимаете ON\OFF на дисплее высветиться 4XXX цифровое значение аналогового модуля. Нажимаете дальше ON\OFF на дисплее высветиться кооф g(не меняете).

Нажимаете дальше ON\OFF, на дисплее высветиться ULOAD ставите на место платформу 

без нагрузки, нажимаете ON\OFF, на дисплее высветиться 50PER ставите на платформу

1\2НВП соответствующим нагрузке датчика(adh10=5kg) . , нажимаете ON\OFF, на дисплее высветиться 100PER ставите на платформуНВП соответствующим нагрузке датчика(adh10=10kg) . Нажимаете ON\OFF на дисплее высветиться END.Калибровка завершена.

После проведенной калибровки выключить весы из розетки , переключить переключатель калибровки на себя включить весы.

