Протоколы на AD, AP, DB, CS.

Весы CAS  могут передавать данные в последовательный порт по стабилизации веса или по внешнему запросу PC (для весов AP-серии). Для передачи данных по внешнему запросу нажмите и удерживайте кнопку «*»(звездочка) в течение нескольких секунд до появления надписи «P   OFF», для перехода в режим передачи данных по стабилизации нажмите «*», на дисплее появится «P    On».
Формат передачи данных.

9600, 8,1,n
Распайка кабеля последовательного порта.
PC(9 pin)



Весы
2---------------------------------------------2

3---------------------------------------------3

5---------------------------------------------7

4--6

7--8
I. Протокол передачи по стабилизации веса.
1) ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕСОВ. После выключения весов и прохождения начального теста весы посылают в порт 2 байта, шестнадцатиричные значения которых : 18 0D.

2) ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПОСЛЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕСА. После обнулений показаний веса (обязательно), установить груз на платформу. После стабилизации веса в порт уходит 48 байт, если производилось первое измерение (после включения или после обнуления отчетов) или 24 байта (начиная со второго измерения). В случае 48-ми байтной посылки первые 24 байта – « Count        Weight/kg» в кодах ASCII. Следующие 24 байта – как во всех следующих посылках, где первые 6 байт – номер измерения, с 7 по 23 байт – вес, 24 байт – 0D (hex). Номер измерения и вес передаются в кодах ASCII.
Пример.
После стабилизации веса весы передают в порт следующие данные (в шестнадцатиричном виде):
20 20 20 20 30 32 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 32 2E 35 0D
В кодах ASCII это «    02             12.5». Измерение №02, вес – 12.5 кг.

3) ПЕРЕДАЧА ИТОГОВЫХ ДАННЫХ ПОСЛЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО НАЖАТИЯ КЛАВИШИ «*».
После нажатия на весах клавиши «*», в порт передаются итоги всех взвешиваний (с момента включения весов в сеть или с момента последнего нажатия клавиши «*»). После передачи итоги взвешиваний обнуляются. В порт передается 52 байта.
ASCII : «………………..Sum Total     104.5»
II. Протокол передачи по внешнему запросу PC.
ВЕСЫ                                                                                                  КОМПЬЮТЕР

                                                                                            

        1. Компьютер посылает байт ENQ
                                                                    ENQ(05 hex)
                                                    <---------------------------

2. Весы отвечают байтом ACK.
 Если в течение                                ACK(06 hex)
3 сек от компьютера не             ----------------------------->
приходит ответ, запрос
аннулируется

                                                               DC1(11 hex) или DC2(12 hex)        3. Компьютер посылает запрос DC1
                                                     <---------------------------   



  или DC2

4. Весы передают блок данных  

Состав данных при запросе DC1
 
	SOH
	STX
	STA
	SIGN
	W5
	W4
	W3
	W2
	W1
	W0
	UN1
	UN0
	BCC
	ETX
	EOT

	команды
	блок данных
	 
	команды


STA - признак стабильности веса. Если вес стабилен - значение "S", если нестабилен - "U".
SIGN - знак веса: отрицательный вес: "-", нулевой или положительный вес: " ", перегрузка: "F"
от W5 до W0 - значение веса, при перегрузке - значения "F"
UN1 и UN0 - единица измерения kg или lb
BCC - контрольный байт
Состав данных при запросе DC2
	SOH
	STX
	P7
	P6
	P5
	P4
	P3
	P2
	P1
	P0
	BCC
	ETX


 

	STX
	STA
	SIGN
	W5
	W4
	W3
	W2
	W1
	W0
	UN1
	UN0
	BCC
	ETX


 

	STX
	P7
	P6
	P5
	P4
	P3
	P2
	P1
	P0
	BCC
	ETX
	EOT



STA - признак стабильности веса. Если вес стабилен - значение "S", если нестабилен - "U".
SIGN - знак веса: отрицательный вес: "-", нулевой или положительный вес: " ", перегрузка: "F"
от W5 до W0 - значение веса, при перегрузке - значения "F"
от P7 до P0 - в верхней таблице - цена, в нижней - стоимость, при переполнение - значения "F"
UN1 и UN0 - единица измерения kg или lb
BCC - контрольный байт
