Инструкция по обновлению программы DEC MULTI через PC
1.Cоедините DEC MULTI и PC через COM-кабель.

2.Подключите сетевой кабель питания к DEC MULTI. Нажмите одновременно левую и правую кнопку DEC MULTI на небольшое время.

На каждой позиции индикатора должны загореться по одному вертикальному сегменту.
[image: image1.jpg]



Это означает вход в режим обновления.
3.Теперь надо запустить консольную программу обновления (например , MONIRON_DEC_MULTI_UPGRADE_VERSION17.exe).
Обновление начнется после его подтверждения (нажмите "Y"+”Enter”) и ввода номера COM-порта (в примере это 2), через который PC соединен с DEC MULTI. 
После номера надо тоже нажать ”Enter”.
Если после  ввода номера COM-порта выводится ошибка “ERROR init COM-port”, то это означает, что этого COM-порта нет или он занят другой программой.
[image: image2.jpg][MONTRON_DEC_MULTI_UPGRADE — Program for upgrade MONIRON DEC MULTI device

UPGRADE_DATA £rom MONIRON_DEC_MULTI_UERSIONL?7.bin
Upgrade MONIRON_DEC_MULTI_UERSION1?.bin to MONIRON DEC MULTICy.n>? >>Y
[Please enter COM nunbercvalid 1-20> >>2.





4.Обновление состоит из двух этапов: записи и проверки.
Во время записи на экране PC выводятся символы "W".
[image: image3.jpg][FONTRON_DEC_HULTI_UPGRADE — Progran For upgrade MONIRON DEC MULTI device
[UPGRADE_DATA £+om MONIRON_DEC_MULTI_VERSIONL?.bin

Upgrade MONIRON_DEC_MULTI_VERSIONL?.bin to MONIRON DEC MULTICy.n>? »>¥
Please enter COM numbercvalid 1-20> »>2

Counter connection - OK
i





После записи обновленная программа проверяется. 
Если ошибок нет , то экран выводится надпись"Test controller memory - O'k"
[image: image4.jpg][FONTRON_DEC_HULTI_UPGRADE — Progran for upgrade MONIRON DEC MULTI device
UPGRADE_DATA £rom MONIRON_DEC_MULTI_ERSIONL?.bin

Upgrade MONIRON_DEC_MULTI_VERSIONL?.bin to MONIRON DEC MULTICy.n>? »>¥
Please enter COM numbercvalid 1-20> »>2

Counter connection - OK
AN

irite controller memory —

Test controller memory — 0’k





Наиболее типичные ошибки обновления:

A. Error connection. Причины - нет соединения, DEC MULTI выключен, DEC MULTI не в режиме обновления и т.д.

B. Wrong header. Причины - несовпадение скоростей обмена и т.д.

Скорость обмена можно изменить пользовательским числом Ur1 в сервисном режиме.

В случае ошибки выключите DEC MULTI из сети и попробуйте еще раз запустить процесс обновления. 
При подаче питания на DEC MULTI скорость обмена определяется пользовательским числом Ur1 из сервисного режима. Если эта скорость не устраивает, то после входа в режим обновления перед запуском MONIRON_DEC_ MULTI _UPGRADE*** для установки стандартной скорости обмена одновременно нажмите две кнопки DEC MULTI.
5.После завершения обновления DEC MULTI остается в режиме обновления. 
Необходимо проверить завершение проверки на экране PC. 
Если на экране PС нет сообщения "Test controller memory - O'k" (это сообщение остается в течении нескольких секунд), то необходимо повторить обновление программы так как включение DEC MULTI с дефектной программой в рабочем режиме может привести к непредсказуемым результатам.
Если на экране PC есть сообщение "Test controller memory - O'k", то нужно выключить из сети и включить DEC MULTI для проверки обновленной программы(войти в рабочий режим). При включении DEC MULTI на верхний индикатор в течении нескольких секунд выводится номер версии программы.
[image: image5.jpg]



