 
[image: image5.jpg]



Утверждается, что данное повреждение произошло из-за перетирания кабеля об 

край проходного отверстия в левой части каркаса аппарата Magner 150 digital.

[image: image2.jpg]



Как видим – в проходном отверстии кабель защищён от возможного повреждения 

капроновой оплёткой.

Утверждается, что кабель был установлен неправильно, т.е. к блоку детекции

подключён другим разъёмом с размещённым рядом с ним ферритовым 

фильтром:

[image: image3.jpg]



По словам наших инженеров, такого неправильного размещения жгута не наблюдалось 
ни разу, к тому же присоединение разъёма к плате CIS (в блоке детекции) затруднительно
из за того, что ферритовый фильтр будет в зоне поворотной оси откидной части блока детекции. 

Кроме того, в этом случае место повреждения кабеля не будет доходить до кромки 
проходного отверстия в каркасе.

[image: image4.jpg]



Вывод – скорее всего, провода жгута были повреждены при разборке-сборке

аппарата.
[image: image1]